电控型胸腔按压机参数

一、治疗有效性：

★1、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

★2、按压频率：在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

★3、按压深度：在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。

4、按压释放比范围: 50%±5%。

5、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。

6、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥40°。

7、适合在软担架使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能持续稳定实施胸腔按压。

8、额定工作低温环境下性能好：在温度≤-5℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。

9、额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求。

10、车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

二、安全可靠性：

11、驱动方式：电动电控。

12、不间断供电时间：≥4小时。

- 13、动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于300次。

- 14、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。

- 15、外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。

16、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

17、按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

18、抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

19、防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。

20、设备重心≤18cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

三、便携性能：

★21、主机（含动力电池）重量≤3.5Kg。

★22、主机（含动力电池）尺寸长宽高均≤20cm。

- 便携包，适用于到院外患者病发现场。

- 24、无挡板设计，不受软床垫影响。

25、体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案。