电子治疗胃镜、电子十二指肠镜参数

一、系统硬件组成

1、电子治疗胃镜                                    1条

2、电子十二指肠镜                                  1条

二、系统功能要求及技术参数：

1、电子治疗胃镜：

*（1）具有顺次成像方式的CCD；

*（2）具有蓝色窄波光观察模式；

（3）视野方向 0度直视；

（4）视野角：≥140度；

（5）景深：3-100mm；

（6）照明方式：光导方式；

（7）先端部外径：≤9.9mm；

（8）弯曲角度：上≥210°,下≥90°，左≥100°右≥100°；

*（9）管道内径：≥3.2mm；

（10）有效长度：≥1030mm，全长≥1350mm；

（11）两路导光束；

（12）渐软设计插入管；

（13）镜子先端具有圆弧设计；

（14）内镜按钮数≥4；

（15）内镜按钮控制：冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等；

*（16）具有副送水功能；

（17）具有激光兼容性及高频兼容性；

（18）具有六角型的操作旋钮；

（19）具有内镜信息记忆功能；

*（20）可连接医院现有的内镜主机系统；

*（21）三年保修。

- 2、电子十二指肠镜

（1）具有顺次成像方式的CCD；

（2）视野方向15度后方斜视；

（3）视野角：≥100度；

（4）景深：5-60mm；

（5）照明方式：光导方式；

（6）插入部外经：≤11.3 mm；

（7）先端部外经：≤13.5 mm；

（8）弯曲角度 上120°，下90°，左90°，右110°；

*（9）管道内经：≥4.15mm；

（10）有效长度：≥1240mm；

*（11）具有导丝固定功能的V型槽；

（12）渐软设计插入管；

（13）最小可视距离10mm；

*（14）先端帽可以拆卸；

（15）具有激光兼容性及高频兼容性；

（16）内镜按钮控制：冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等；

（17）具有六角型的操作旋钮；

*（18）可连接医院现有的内镜主机系统。

*（19）三年保修。

3、售后服务：

*（1）厂家在兰州具有售后服务部门，具有4名以上厂家售后服务工程师；

- （2）故障设备进站并经拆检后，72小时内提出维修方案并报价；

- （3）定期巡回走访用户，了解使用情况，及时解决问题，每年有专业人员两次免费的巡回。