冷冻手术治疗机技术参数

设备名称：冷冻手术治疗机

设备配置要求及用途：用于气管镜下气道内良、恶性病变的冷冻治疗

具体技术参数：

1.软管冷冻探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm。

2. 软管冷冻探针四根，消毒交替使用。

3. 钢瓶10升两个可以交替使用

4. 电源220±22V/50±1Hz

5. 制冷剂二氧化碳CO2

6.工作压力5-7Mpa

7. 最大功率≤50W

8. 冷冻时气体损耗量大约35克-50克/Min

9.复温时气体损耗量小于3克

10.最大废气排出量40-60升/分钟

11. 探头温度-50℃至-89℃

12. 冷冻降温时间＜4S

13. 冷冻升温时间＜5s

14.压力显示

15.保护级别Ⅰ级

16.最大接地电阻0.1Ω

17.主电源与地线绝缘电阻＞10MΩ

18.主机外壳与电源间绝缘电压1.5KV

19.探针与电源间绝缘电压4KV

20.对地漏电流<0.1mA

21.适用部件BF型

22.脚踏开关医用防爆、防水

23售后服务要求

24维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时内到达医院，不管是否节假日；

25备件送达期限：不超过7天。

26设备免费原厂保修期2年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。

27提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

28根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

29提供操作手册

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 冷冻手术治疗机主机 | 1 |
| 冷冻手柄 | 1 |
| 软管探针 （直径1.8毫米） | 2 |
| 软管探针 （直径2.4毫米） | 2 |
| 钢瓶 | 2 |
| 脚踏开关 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 钢瓶扳手 | 1 |
| 说明书 | 1 |