口腔科采购设备清单及参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙周治疗仪 | 台 | 2 |
| 2 | 口腔影像板扫描仪 | 台 | 1 |
| 3 | 超声骨刀 | 台 | 1 |
| 4 | 超声根管荡洗器 | 台 | 6 |

一、超声牙周治疗仪技术参数

| 产品名称 | 超声牙周治疗仪 |
| --- | --- |
| 预期用途 | 具有牙齿洁治及牙周治疗的功能 |
| 是否家庭使用 | 不能家庭使用 |
| 工作时接触人体的部位 | 工作尖 |
| 接触人体的材质 | 工作尖材质：不锈钢、钛合金 |
| 工作原理 | 利用工作尖超声振动产生的空泡效应来清除口腔中龈上、龈下的牙结石、牙菌斑。 |
| 结构组成 | 由主机、手柄、工作尖、水瓶及脚踏开关组成，其中功率及水量控制，P8采用直线型调节方式 |
| 产品性能符合的国家标准 | YY/T 0460-2009 超声洁牙设备 YY/T0751 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布 |
| 消毒/灭菌方法 | 工作尖及手柄在每次治疗之前必须进行消毒（高压消毒，温度135℃，高压0.2MPa，消毒时间18分钟） |
| 医疗器械分类 | II类 |
| 外形尺寸 | 280mm × 156mm × 128mm （长）×（宽）×（高） |
| 电源输入 | 220V AC 50/60Hz |
| 输出功率 | 3W～8W |
| 功耗/输入功率 | 40VA |
| 按运行模式分类 | 连续运行设备 |
| 防电击类型分类 | B型应用部分 |
| 尖端主振动偏移 | 工作尖尖端主振动偏移(最小值)：1μm，偏差-50% 工作尖尖端主振动偏移(最大值)：90μm，偏差+50% |
| 尖端振动频率 | 工作尖尖端振动频率为：25kHz～35kHz |
| 半偏移力 | 偏移力(最小值):0.1N，偏差-50% 半偏移力(最大值):2N，偏差+50% |
| 尖端的主振动偏移的调节 | 尖端的主振动偏移应能调节，其调节范围能降低到最大值的50％以下 |
| 冲洗水压或流量的调节 | 冲洗水压或流量应能在零到最大值的范围内调节。 |
| 工作过程采用微处理器全自动控制, 可进行频率自动跟踪，搜索最佳工作状态。 |  |

二、口腔影像板扫描仪参数

| 序号 | 项目 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 口腔影像板扫描仪 |
|  | 用途 | 可用于配合牙片机拍摄单牙片，根尖片，咬合片，咬翼片等 |
|  | 主要技术参数要求 |  |
| 1 | 电压/电流 | 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配器，最大负载电流1.5A |
| 2 | 尺寸 | 体积不大于长/宽/高=325*240*155MM，重量不大于4公斤 |
| ★3 | 扫描方式 | 前端吸入式扫描舱，带磁吸附扫描功能，扫描过程不需接触影像板。能自动感应影像板吸入，全程无需通过触碰电脑或机器操作。 |
| ★4 | 影像板 | 无线设计，可重复使用，有效感应面积100%。表面含磁芯环，可配合磁吸附扫描使用。 |
| ★5 | 影像板材质 | 含氟氯化钡-铕涂层，荧光激发效率高，可有效保障成像效率和准确度 |
| 6 | 影像速度 | 0号牙片不大于5秒，1号牙片不大于6秒，2号牙片不大于6秒，3号牙片不大于8秒，可以扫描时同时擦除影像，立刻重新使用 |
| 7 | 影像清晰度 | 空间分辨率不小于12 LP/MM, 理论分辨率不小于16.7LP/MM。像素尺寸清晰扫描不大于60微米，高清扫描不大于30微米 |
| ★8 | 读片方式 | 含两种读片方式： 1.全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮。2. 半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理。 |
| ★9 | 退片方式： | 含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。 |
| ★10 | 卫生配件 | 双重保护卫生配件，含保护壳及保护袋。 |
| 11 | 软件功能 | 长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人 |
| 12 | 软件特性 | 为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级；与目前使用软件兼容 |
| 13. | 连接方式 | 1GB网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备； |
| ★14 | 数据库 | 采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统 |

- 三、超声骨刀机技术参数

一、主要技术参数:

1.电源电压:100V-240V~  50HZ/60HZ  120VA

2.*工作尖尖端主振幅:20~80um

3.工作尖尖端横向振幅:≤30um

4，工作尖振动频率:24.0KHz~29.5KHz

5，保险丝:2XT1.6AL250V

6.*蠕动泵流量:30~110m/min

7.输出功率:60-70VA

8.主声输出面积:<10mm2

9.次级横振声输出面积:<20mm2

10.*主机重量:3.1kg

11.多功能脚踏，可灵活控制功率、水量

二、功能简介:

1.*中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。

2.只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

3，采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

4、采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高

5，采用故障报警系统，提高系统安全性。

6.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒，

7.*静音供水，超声微动力下满足冷切割。

三、主要配置:

手柄:接插式手柄(带光/不带光)    3支;

工作尖:共25枚

US1工作尖    1枚                     US2工作尖    4枚

US4工作尖    1枚                     US5工作尖    1枚

UL3工作尖    1枚                     UC2工作火    1枚

US1L工作尖   1枚                     US1R工作尖   1枚

UC1工作尖    2枚                     UC5工作尖    1枚

UC3工作尖    1枚                     UL1工作尖    1枚

UL21.工作尖   1枚                     UL3工作尖    1枚

UL4工作尖    1枚                     UL51作尖     1枚

UI1工作尖    1枝                      U12工作尖   1枚

UI7工作尖    1枚                      UI8工作尖    1枚

UI9工作尖    1枚

四、高超声根管荡洗器参数

1. 产品原理：

超声根管荡洗器主要是由高频振荡电路产生高频振荡信号并作用于超声换能器上，

利用逆压电效应产生超声振动，工作尖受到激励产生共振，深入根管内部，利用超声波

产生的各种效应，带动根管内的药物或液体，产生超声流和空化效应，达到根管污渍和

碎屑荡洗的效果。

2. 适用范围：

适用于牙齿根管的荡洗。

二. 基本技术参数

1. 供电电源：

1.1 按供电电源分类

通过可充电的电池供电。

1.2 可充电锂电池

电池型号：DLG 14500 ， 标称电压：3.6V， 容量：750mAh

1.3 电源适配器

输入：～100V-240V 50Hz/60Hz 0.4A MAX

主机保险：电源适配器 T1A250V

2. 工作尖端参数

输出的尖端主振动偏移：≤120μm

输出的尖端振动频率：45kHz±15kHz

三. 主要配置

1.主机 1

2.手柄 1

3.电源适配器 1

4.充电座 1

5. E93 工作尖 1

5. E96 工作尖 1

5. E98 工作尖 2

6.根管扳手 1