便携式彩超技术要求

我院拟采购3台便携式彩超，肾病科、疼痛科、麻醉科各一台，具体要求见参数一、参数二、参数三。各供应商在满足科室技术要求的前提下，可单独报价某个科室的设备，也可对3个科室的设备全部进行报价，报价时请写清楚所报设备对应科室。

参数一、肾病科便携式彩超技术规格及要求

- 货物名称：全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 用途说明：腹部、产科、妇科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

- 所投设备必须是最新软件版本机型

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

  - 显示器≥15”高分辨率彩色液晶显示器

  - *触摸屏≥13”全触摸屏控制面板，可翻页

  - 显示器可独立于主机调整角度

  - *主机本机内置2个探头接口(提供图片证明)

  - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

  - 二维灰阶成像

  - 谐波成像

  - M型成像

  - 彩色M型成像

  - 支持3线解剖M型成像

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - *支持3D/4D成像，支持S-Live功能，光源位置≥8种可选

  - 实时宽景成像（二维、彩色、能量多普勒实时宽景，具备速度提示、图像旋转功能（提供证明图片）

  - 支持Stress Echo负荷超声心动图

  - 空间复合成像

  - 频率复合成像

  - 二维角度独立偏转成像

  - 斑点噪音抑制技术，多级可调

  - 扩展成像，支持二维、彩色多普勒模式

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 一键优化，支持二维、彩色及频谱模式

  - 局部放大：≥10倍，30级以上档位调节，支持画中画功能

  - 穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式（提供证明图片），可调节位置及角度

  - 支持碎石引导线功能

  - 标配穿刺针增强技术（提供证明图片）

- 测量/分析和报告

  - 常规测量软件包

    - 基本测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

    - 彩色血流剖面图，无需激活频谱即可测量血管腔内任意位置的血流速度

    - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

  - 专科测量软件包，自动生成报告

    - 具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包

    - 产科测量软件包，支持4胞胎对比测量分析

    - 血管测量软件包，支持IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

- 电影回放及原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

  - 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调

- 存储及数据管理

  - ≥450G硬盘

  - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

  - 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIFF等格式输出

- 连通性要求

  - *支持DICOM 3.0接口，并通过IHE-C中国专项测试认证（提供证明文件）

  - 支持ECG信号

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

    - 发射声束聚焦：发射≥11个焦点

    - *预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示（提供图片证明）

    - 最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm（提供注册检验报告证明）

    - *支持触摸式TGC: ≥8段调节（提供图片证明），LGC: ≥2段

    - 动态范围: ≥230，可视可调（提供注册检验报告证明）

    - 增益调节≥200

    - 伪彩图谱: ≥12种

    - 声功率≥100%，步进1

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 增益调节≥200

    - 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等

    - *PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量

    - 取样容积：1-20mm

    - 零位移动：≥8级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 3D成像单元

    - 支持多种三维显示模式，渲染模式≥6种，（提供证明图片）包括：

表面模式

骨骼成像

梯度亮度

X-线成像

深度成像

最小回声成像

    - 支持智能光源仿真成像技术

    - 支持截面功能

    - 支持断层切片成像

    - 支持3D魔术剪功能

- 探头规格

  - 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、经食道、笔式、术中、腹腔镜、线/凸双平面探头等探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段

  - 凸阵探头: 1-7MHz（提供图片证明）

  - 线阵探头: 5-12 MHz

  - *相控阵探头: 1-5 MHz

  - *腔内探头: 5-9 MHz，非扩展角度≥190°（提供图片证明）

  - *可选腔内曲柄探头:手柄与探头体角度≥150°，成像角度≥190°（提供图片证明）

- 技术、维修、培训及其它

  - 驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

  - 厂家提供专业人员现场操作和培训

- 9   配置

- 主机一台

- 腹部探头1把

- 浅表探头1把

- 专用台车1个

- 10  其他商务条款：

- 10.1所投产品制造商通过国际环保认

- 10.2在西北区设有分公司或办事处（提供注册证明文件）

参数二、疼痛科便携式彩超技术规格及要求

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、设备用途说明：

心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、肌骨、术中、穿刺等

- 主要技术及系统概述

  - 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

*3.1.1 ≥19英寸高清晰度彩色LED显示器，比LCD刷新速率高、视角更宽、功耗小、耐冲击、性能稳定、使用更持久

3.1.2 具有液晶触摸屏

3.1.3 高端超声平台成像系统，移植于高端机型，应用了新型动态数据声学模型、智能化分布式处理器等先进技术

3.1.4 数字化二维灰阶成像单元

3.1.5 数字化M型成像单元

3.1.6 数字化彩色多普勒血流成像单元

3.1.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元

3.1.8 数字化能量多普勒，方向性能量图

3.1.9 数字化波束形成器，多倍声束处理

*3.1.10 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、

帧平均、线密度等多种参数均有多级可调（附图）；可做曲线别针试验证明≥9线发射（附

图）

3.1.11 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，多级调节

*3.1.12 弹性成像及定量分析技术，一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析（附图）

3.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

3.1.14 宽景成像，可用于所有探头

3.1.15 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

*3.1.16 曲线解剖M型

*3.1.17 心内膜自动包络计算功能，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功

能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到

EF、CO、SV等心功能数据

3.1.18组织多普勒，包括组织多普勒速度图、频谱图、心肌运动追踪定量分析曲线等，一幅图中可取≥8点心肌进行运动曲线分析

3.1.19 血管内中膜厚度自动测量

3.1.20 可选配4D容积成像功能及断层扫描成像技术

3.1.21 产科自动测量软件，在进行胎儿常见参数指标（BPD/HC/AC/FL等）的测量时，系统可以自动识别并测量、计算出结果

3.1.22 可选配谐波造影技术及TIC时间强度曲线分析

*3.1.23 灰阶血流成像，非多普勒原理，非造影技术，最直观的显示红细胞运动，具有不受

流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点

3.1.24 灰阶血流成像彩色模式，在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流

3.1.25 内置快捷操作指导模块，通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作

，可随时调阅

3.1.26 中文操作界面

3.1.27 凸形扩展功能，可用于线阵、凸阵、相控阵探头，相控阵探头可扩展到120°角

3.1.28 系统内置操作切面实时指导工具，可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图

与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正

确测量

3.2 技术参数及要求

3.2.1   探头规格

3.2.1.1 探头接口≥4个，全激活

3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18MHz

3.2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调

节频率

3.2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、4D容积探头

等

3.2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线

3.2.1.6 扫描频率：

电子相控阵：可视可调中心频率2.0-5.0MHz

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0MHz

电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0MHz

超高频线阵探头：可视可调中心频率8.0—18.0 MHz

*3.2.1.7 相控阵探头扫描角度≥120°

*3.2.1.8 超高频线阵探头，最高可视可调中心频率达18.0MHz（附图）

3.2.1.9 配置4把探头(腹部、小器官、心脏、超高频线阵)

3.2.2   B型成像主要参数

3.2.2.1 ≥256灰阶

3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒

3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种， 减少常用

所需的外部调节及组合调节；每种检查条件下还能多出4个自定义设置条件

3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33cm

3.2.2.7 系统动态范围≥260dB

3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18cm深度时，帧频≥43帧；

相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥80帧

3.2.3   频谱多普勒

3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率  HPRF；连续波多普勒 CWD

3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调

3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

最小测量速度：≤1mm/s

3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

3.2.3.5 PW取样容积宽度1-15mm

3.2.4   彩色多普勒

3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

3.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1 一般测量

3.3.2 妇产科测量

3.3.3 心功能测量与分析

3.3.4 多普勒血流测量与计算

3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数

3.3.6 泌尿科测量与分析

3.4 电影回放重现及病案管理单元

3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显

示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

3.4.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.4.4 USB接口≥6个

*3.4.5 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动

硬盘中

3.4.6 内置硬盘≥400GB

3.5 输入、输出信号

3.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、复合视频、Audio、USB、HDMI等

3.5.2 DICOM3.0接口部件

四、培训及技术服务

4.1 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

*4.2 远程应用支持：

投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可通过专有设备与用户之间建立在线

视频联系；将该设备与超声主机连接，可把超声显示器的界面实时传输至应用支持中心的电脑上，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导

五、备件、专用工具、资料及其它

5.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证10年以上的供应期

5.2 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

5.3 卖方须向买方提供操作手册一套

5.4 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求

5.5 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，卖方承担因此发生的一切费用

5.6 在中国境内有相应的维修机构

参数三、麻醉科便携式彩超技术规格及要求

- 货物名称：全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统

- 用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它

- *投标产品为该生产厂家最新研发的笔记本超声，以首次注册时间为准（即2016年及之后首次注册的新产品，提供产品注册证证明），所配软件为该机型的最新版本

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 全数字化笔记本式彩色多普勒超声诊断系统主机

  - *≥15.6“超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器

  - *主机重量≤4.7kg（提供彩页证明）

  - 高分辨率液晶显示器，支持≥165°翻转

  - 具备全物理键盘式(非触摸式)控制面板

  - 主机内置探头接口≥1个，可扩展至3个接口

  - *系统冷启动时间≤40秒

  - 数字波束形成器

  - 多倍信号并行处理技术

  - 数字化全程动态聚焦

  - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

  - 接收方式：发射、接收通道≥1024

  - 二维灰阶成像单元

  - 谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

  - M型成像单元

  - 彩色多普勒成像单元

  - 频谱多普勒成像单元

  - 支持组织多普勒成像

  - *高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

  - 支持解剖M型成像，≥3线，360°可调，M型图像随各条取样线移动实时更新

  - 支持彩色M型成像

  - *空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合（提供4级可调图片证明）

  - 焦点联动技术，支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

  - 二维角度独立偏转成像，≥6级可调

  - 斑点噪音抑制，多级可调

  - 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色、能量多普勒及高分辨率血流

  - 一键自动优化

  - 图像放大功能，支持前端放大、后端放大

  - 支持一键全屏放大，≥2级可调

  - 多语言操作界面：支持中文键盘输入

  - 支持穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示

  - 支持穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调

  - 支持穿刺网格，可编辑预设

  - 支持实时宽景成像

  - 支持组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量（提供证明图片）

  - 造影成像（选配）

  - 弹性成像（选配）

  - 心肌运动定量分析软件（选配）

  - *图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以图形化脏器标识及中文名称直观显示，减少操作时的调节及常规所需的外部调节及组合调节

2. 探头规格

  - 超宽频变频探头：频宽范围1-16MHz，基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

  - *腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz（提供图片证明），最大探测深度≥300mm

  - *浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

  - *心脏探头，探头频率：1.0-6.0MHz，最大探测深度≥300mm

  - *腔内探头，探头频率：3.0-13.0MHz

  - 支持小儿心脏探头，探头频率：2.0-8.0MHz

  - *支持经直肠探头，探头频率：3.0-13.0MHz

- 二维灰阶参数

  - 最高扫描线密度≥256超声线

  - 最大深度：最大探测深度≥30cm

  - 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

  - 二维增益调节范围≥200dB

  - 动态范围≥200dB，可视可调

  - 灰阶曲线≥12种

  - *物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

  - *LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示（提供图片证明）

  - 伪彩≥12种

  - 声功率1–100%，可视可调

- 彩色多普勒参数

  - 多普勒增益≥200dB，连续可调

  - 支持B/C双实时

  - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图

  - 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

- 频谱多普勒参数

  - 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）

  - B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

  - 快速角度校正功能

  - 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

  - 显示控制：反转显示（左/右；上/下）

  - PW、CW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

- 系统通用技术规格

  - 内置锂电池独立供电

  - *主机内置HDMI视频输出接口

  - 支持可升降台车

  - *支持多功能背包(带拉杆箱功能)

  - 可配置1拖3探头扩展器

  - 可配置DICOM3.0接口

  - 主机内置USB接口≥2个

  - 可配置接口扩展盒

- 测量和分析

  - 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等，支持彩色多普勒血流速度定点测量、彩色血流剖面图

  - 腹部测量软件包

  - 妇科测量软件包

  - 产科测量软件包

    - 具有≥4胞胎对比测量分析

    - 支持胎儿生长曲线显示，≥20种默认估计公式及公式自定义功能

    - 胎儿解剖功能，提供产科筛查范式, ≥40项结果定量评分

    - 孕龄估计：提供平均超声孕龄、≥10种综合超声孕龄和≥5种胎重孕龄估计方法，提供公式自定义功能

    - 胎重估计：≥10种胎重公式可选

  - 心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等

  - 泌尿测量软件包

  - 小器官测量软件包

  - 儿科测量软件包：自动髋关节角度测量

  - 血管测量软件包：支持Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和不同部位划分，精确追踪血管内中膜边界、提供准确测量值

  - 跨幅测量

  - DICOM结构化报告

- 图像存储，回放和浏览

  - 同屏一体化智能剪切板

  - 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

  - *图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

  - 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等

- 图文工作站

  - 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

  - 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

  - 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

  - 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

- 配置

- 10.1腹部探头1把

- 10.2浅表探头1把

- 10.3专用台车1个

- *产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

- 技术、维修、培训及其它

- 12..1驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

- 12.2 厂家提供专业人员现场操作和培训