儿科采购设备清单及参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿呼吸机 | 台 | 1 |
| 2 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 3 | 儿童肺功能检测仪 | 台 | 1 |
| 4 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 台 | 3 |

- 一、小儿呼吸机参数

- 基本要求

- 采用不小于12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

- 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便转运。

- 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

- 整机重量小于9.8千克（不含台车），方便手提转运。

- ★标配转运台车。

- 中文报警、中文操作界面、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

- 电池总剩余电量能显示在屏幕上，并且配备不小于120分钟可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。

- ★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

- 呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

- 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

- 可通过病人类型及体重进行参数设置。

- 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

- 可选配旁流CO2监测。

- 可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

- 呼吸模式及功能

- 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

- 高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV。

- ★无创通气模式：具备无创通气NIV。

- 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

- 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

- ★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

- 设置参数要求

- 潮气量：20ml-2000ml

- 呼吸频率：1-100次/min

- SIMV频率：1-60次/min

- 吸/呼比：1:10-4:1

- 最大峰值流速：≥210L/min

- 吸气压力： 5-80 cmH2O

- 压力支持：0-80cmH2O

- 呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O

- 压力触发灵敏度： -10 - 0.5cmH2O

- 流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min

- 呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%

- 氧浓度：21-100%

- 压力上升时间：0-2s

- 吸气时间：0.2-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

- 监测参数要求

- 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

- 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。

- 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 氧浓度参数：吸入氧浓度。

- 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

- 其他参数：具备呼吸功、浅快呼吸指数监测。

- 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多可同屏显示4道波形，波形的颜色可调。

- 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。

- 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

- 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

- 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

- 报警要求

- 智能化分级报警、声光报警

- 气道压力：过高报警

- 呼出每分钟通气量：过高/过低报警

- 自主呼吸频率：过高报警

- 呼出潮气量：过高/过低报警

- 呼气末正压：过高/过低报警

- 吸入氧浓度：过高/过低报警

- EtCO2：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

- 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

- 电源、气源中断报警

- 电池低压报警

- 其他功能要求

- 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

- ★先进的智能同步技术IntelliCycle：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

- 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

- 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

- 具备VGA扩展显示功能。

- 配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

- 软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。

- 认证及标准符合

- 通过CFDA和CE认证。

- 符合EMC标准 YY0505-2012。

- 符合IP21防水标准。

- 除颤起搏监护仪参数

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- ★不小于7英寸的彩色TFT显示屏, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 具备手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、呼吸监护功能。

- ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

- 开机时间≤3s，符合临床使用。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 心律失常分析种类≥20种。

- 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。

- ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

- ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

- ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

- 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

- 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。

- 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。

- 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

三、儿童肺功能检测仪参数

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 配置 | 专业工控计算机、打印机，19寸宽屏显示器；超声流量传感器，多角度全方位可移动关节臂，豪华推车一体式。 |
| 2 | 检测 方法及用途 | 采用国际先进且性能优异的数字化超声流量传感器和探测技术，无需压力差和阻力网。用于婴幼儿的潮气、通气、气道反应性测试等心肺功能检测，满足临床诊断及科研需求。 |
| 3 | 测试 项目 | 新生儿潮气分析、慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量、气道反应性测试等。 |
| 4 | 测试 参数 | 1、潮气呼吸环分析：达峰时间比TPEF%TE、达峰容积比VPEF%VE、公斤潮气量VT/Kg、呼吸节律RR、吸呼时间比Ti/Te。 |
| 5 |  | 2、慢通气功能：最大肺活量VCmax,、潮气量VT,、呼吸频率f, 每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。 |
| 6 |  | 3、流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVCex、半秒量FEV0.5、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC等。 |
| 7 |  | 4、每分最大通气量：最大通气量MVV、 FEV1*35、AF等。 |
| 8 |  | 5、气道反应性测试：激发试验PD20、舒张试验CHG% |
| 9 | 性能 指标 | ★ ★1、超声流量传感技术：长寿命设计，与受试者不直接接触。 |
| 10 |  | ★2、最小可检测2kg新生儿的潮气量。 |
| 11 |  | ★ ★3、传感器超声时间分辨率≤10纳秒，流量分辨率≤1ml/秒。 |
| 12 |  | ★4、呼吸0阻力技术，传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，测试结果精确度更高。 |
| 13 |  | 5、内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量环境参数，自动BTPS校正。 |
| 14 |  | 6、自动定标：全数字化技术，机器内置定标，避免人为定标影响，无需繁琐的人工定标工作。 |
| 15 |  | ★7、软件采用SQL数据库系统，全中文化操控界面，全中文报告结论，提供数据库查询、分析功能，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便后续数学统计和科学分析研究。 |
| 16 |  | 8、中国临床化正常值，开放型的预计值系统，可自行输入预计值回归公式。 |
| 17 |  | 9、重复性：通气功能测试需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数。 |
| 18 |  | ★10、质量控制：满足ATS和ERS的质控要求，测试结果自动分析、自动判定是否满足质控要求，方便受试者改进（提供图片证明）。 |
| 19 |  | 11、编辑功能：支持测试曲线测试点位置调整功能。 |
| 20 |  | ★12、数据组合：能够重复测量高达8次，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。 |
| 21 |  | 13、信息化接口：支持医院信息化系统连接，支持扫码枪扫码输入病人信息。 |
| 22 |  | 14、动画演示程序：流量容积环的动态演示程序，用于帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查。 |
| 23 |  | 15、肺通气功能中文诊断意见自动生成：软件需具备按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成中文的诊断意见。 |
| 24 |  | 16、直接流量测量：直接测量气体分子，能检测微小的流速改变，且无需任何转换，微弱气流也能精确测量。 |
| 25 |  | 17、非接触式流量探测、不怕水汽、杜绝交叉感染。 |
| 26 |  | 18、传感器特殊填充技术，内部无任何障碍物，系统死腔小，确保结果准确。 |
| 27 |  | ★19、一次性吸嘴及面罩设计，杜绝交叉感染（要求提供权威部门相关证明）。 |
| 28 |  | 20、个性灵活的功能定制：未来可升级阻力、弥散、残气、体描和运动。 |

四、高频胸壁振荡排痰仪参数

- 供电电源：	100-240V~，50/60Hz

- 振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

- 振动压力：	0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

- 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

- 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

- 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

- 充气背心：	全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

- 患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

- 主机尺寸和质量：	≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm